## Del 1
Leverantör
Produkt:
Position | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Leverantörens svar (ange ev bilagenr) | Bedömning (poäng alt Ja/Nej) | Motiv till bedömning
1 | Huvudställningen ska vara justerbart med resårband på bakhuvudet. Ska även vara justerbart i hjässhöjd, men där behöver det inte vara resår. Med resår menas ett bredare resårband och inte av smalare snöre. | x | [5 empty] | Ja, justerbar med utbytbart resår i nacken samt justerbar stödrem över hjässan.
2 | Ansiktsvisir ska vara avsett att användas som personlig skyddsutrustning inom vården för skydd mot droppsmitta och vara ett skydd mot stänk av vätskor. | x | [5 empty] | ja, produkten är godkänd för droppsmitta enl. EN166
3 | Visiren ska vara CE-märkta enligt PPE-förordningen (EG) 2016/425 och vara testade enligt PPE 2 EN166 standarden.,om personlig skyddsutrustning och uppfylla kraven i EN 166:2001 Ögonskydd - Fordringar och specifikationer. | x | [5 empty] | ja, produkten är godkänd testade EN personlig uppfylla enl. EN166
4 | Visir med visirbladsinfästning i stabilt material och med löstagbart och utbytbart visir som ska ge god täckningsgrad för ansiktet mot skvätt och droppar och täcker ansiktet så att det ger det skydd det är avsett för. | x | [5 empty] | Visir i 0,8mm polykarbonat samt visirbärare i ABS/HDPE plast
5 | Visirblad ska vara klart och inte påverka synskärpan och tillåter användaren att utföra precisionsarbeten. | x | [5 empty] | Godkänt optisk klass 1, EN166
6 | Visir ska vara anpassningsbart/ställbart för att passa olika huvudstorlek och kunna användas ihop med glasögon utan att glasögonen trycks till mot näsroten. | x | [5 empty] | Ja, fungerar väl.
7 | Visiret kan vara personligt eller användas av flera kollegor och ska kunna användas dagligen i minst 6 månader. Avser huvuddelen och inte själva visirbladet. | x | [5 empty] | Ja, produkten har tillverkats och leverarats till industrin i +20 år
8 | Visirblad eller andra komponenter som är utbytbara ska kunna köpas separat | x | [5 empty] | Ja, visir och resårband
9 | Resår ska kunna köpas separat. | [6 empty] | Ja
10 | Visirbladsdelen ska kunna vinklas upp utan att behöva ta av sig det. | x | [5 empty] | Ja,
11 | Visiret ska möjliggöra god passform och vara enkelt att ställa in för att passa olika huvudstorlek och båda stanna kvar i inställt läge och/eller kunna efterjusteras. Ska inte trycka inte på enstaka punkter i huvudet. Ska kunna bäras ett par timmar i stöten utan att ge skav eller tryck på den som bär det. | x | [5 empty] | Ja, väl utprovat och använt inom vården sedan starten på pandemin.
12 | Visiret ska passa person både med och utan hår. Visiret ska vara utformat så det inte skaver eller fastnar i håret. | x | [5 empty] | Ja, som ovan.
13 | Visiret ska sitta bekvämt och stabilt på huvudet, ge tillräckligt utrymme för glasögon och ha tillräckligt utrymme för att inte imma igen | x | [5 empty] | Ja, som ovan.
14 | Visirbladet ska vara så stabilt att det inte känns fladdrigt vid rörelser i normalt omvårdnadsarbete. | x | [5 empty] | Ja, gjort av 0,8mm polycarbonat. ( plexiglas)
15 | Huvudställningen ska ha en täckning på ovandelen mot pannan så att stänk uppifrån och in bakom visiret minimeras. | x | [5 empty] | Ja, stor skyddsyta för panna och främre del av huvudet
16 | Låg vikt, för att inte orsaka obehag av den som bär det. | x | [5 empty] | Låg vikt och hög bärkomfort
17 | Om det finns någon form av vaddering vid ex pannan i huvuddelen av visiret ska det vara möjligt att ta av och tvätta detta. Visiret ska även kunna användas utan denna vaddering utan att det påverkar funktionen. | x | [5 empty] | Fungerar bra utan vaddering.
18 | Visirbladet ska hålla hög kvalité och klara rengöring enligt Bruksanvisning. Rengöring får inte påverka synskärpan. | x | [5 empty] | ja, klarar rengörning enl. instruction.
Rengöring
19 | Visiret ska i sin helhet dvs både huvudställning och visirblad kunna rengöras enkelt utan att behöva skruva isär enheten, med ytdesinfektionsmedel med tensider. Både IPA baserade och Etanolbaserade ytdesinfektionsmedel. | x | [5 empty] | Ja
Dokumentation
20 | Bruksanvisning ska finnas på svenska och bifogas i anbudet. | x | [5 empty] | Ja, finns med varje produkt.
21 | Försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity) ska bifogas i anbudet | x | [5 empty] | Bifogas
22 | Ange om visiret har en begränsad lagerhållningstid eller kräver någon särskild lagermiljö (klimat/temperatur). | Ange | [5 empty] | 5 år
Funktion
23 | Visiret bör ha en god passform och vara enkelt att ställa in för att passa olika huvudstorlekar. Visiret ska stanna kvar i inställt läge efter justering. |  | x | 14 | 0= dålig passform svårt att ställa in och justera, svårt att låsa inställning, 7=går att ställa in och låsa i inställt läge men krångligt, sitter ok men inte helt stabilt 14=god passform steglös enkel inställning och justering och stannar kvar i inställt läge, | 7 |  |  | 14 | Visiret bedöms ha en god passform, enkel inställning och stannar i inställt läge.
24 | Visiret bör passa personer med mycket eller mindre hår. Visiret bör vara utformat så användaren inte upplever att det skaver eller fastnar i håret. |  | x | 6 | 0= vasst, detaljer som trycker, skaver eller fastnar i håret 3= släta detaljer men trycker och/eller skaver 6= släta detaljer sitter bra | 3 |  |  | 6 | Visiret bedöms ha släta detaljer och sitter bra.
25 | Visiret bör sitta bekvämt och stabilt på huvudet, ge tillräckligt utrymme för de som använder glasögon samt inte upplevs för tungt att bära en hel dag. |  | x | 20 | 0=obevämt, klämmer, passar inte om man har glasögon och/eller kommer för nära munnen och immar igen, 10= sitter bevämt men kommer för nära glasögonen/immar igen 20= Sitter bekvämt , gott om plats för glasögon, immar inte igen | 10 |  |  | 20 | Visiret bedöms sitta bekvämt, gott om plats för glasögon samt immar inte igen.
|  |  |  | 40 |  | Poäng | 40
[5 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  | 31
[5 empty] | Produkt | Inköp antal st/år | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris per styck | Pris x volym
[5 empty] | Visir komplett pris/st | 1750 | 65100 | Hellberg Safe 3 Medical | 160 | 280000
[5 empty] | Visirblad | 3000 | 20930 | Reservvisir | 73 | 219000
[5 empty] | Resårband (utbytes) | 1750 | 33306 | Resår | 5 | 8750
[9 empty] | Summa | 507750

## Del 2
Leverantör
Produkt:
Position | Obligatoriska krav och utvärderingskriterier | Obligatoriska krav | Utvärderings- kriterier | Maxpoäng | Utvärderingsskala | Minsta accepterade poäng | Uppfylls krav/kriterier Ja/Nej | Leverantörens svar (ange ev bilagenr) | Bedömning (poäng alt Ja/Nej) | Motiv till bedömning
1 | Huvudställningen ska vara justerbart på bakhuvudet och i hjässhöjd (ej resår) | x
2 | Ansiktsvisir ska vara avsett att användas som personlig skyddsutrustning inom vården för skydd mot droppsmitta och vara ett skydd mot stänk av vätskor. | x
3 | Visiren ska vara CE-märkta enligt PPE-förordningen (EG) 2016/425 och vara testade enligt PPE 2 EN166 standarden.,om personlig skyddsutrustning och uppfylla kraven i EN 166:2001 Ögonskydd - Fordringar och specifikationer. | x
4 | Visir med visirbladsinfästning i stabilt material och med löstagbart och utbytbart visir som ska ge god täckningsgrad för ansiktet mot skvätt och droppar och täcker ansiktet så att det ger det skydd det är avsett för. | x
5 | Visirblad ska vara klart och inte påverka synskärpan och tillåter användaren att utföra precisionsarbeten. | x
6 | Visir ska vara anpassningsbart/ställbart för att passa olika huvudstorlek och kunna användas ihop med glasögon utan att glasögonen trycks till mot näsroten. | x
7 | Visiret kan vara personligt eller användas av flera kollegor och ska kunna användas dagligen i minst 6 månader. Avser huvuddelen och inte själva visirbladet. | x
8 | Visirblad eller andra komponenter som är utbytbara ska kunna köpas separat | x
9 | Visirbladsdelen ska kunna vinklas upp utan att behöva ta av sig det. | x
10 | Visiret ska möjliggöra god passform och vara enkelt att ställa in för att passa olika huvudstorlek och båda stanna kvar i inställt läge och/eller kunna efterjusteras. Ska inte trycka inte på enstaka punkter i huvudet. Ska kunna bäras ett par timmar i stöten utan att ge skav eller tryck på den som bär det. | x
11 | Visiret ska passa person både med och utan hår. Visiret ska vara utformat så det inte skaver eller fastnar i håret. | x
12 | Visiret ska sitta bekvämt och stabilt på huvudet, ge tillräckligt utrymme för glasögon och ha tillräckligt utrymme för att inte imma igen | x
13 | Visirbladet ska vara så stabilt att det inte känns fladdrigt vid rörelser i normalt omvårdnadsarbete. | x
14 | Huvudställningen ska ha en täckning på ovandelen mot pannan så att stänk uppifrån och in bakom visiret minimeras. | x
15 | Låg vikt, för att inte orsaka obehag av den som bär det. | x
16 | Om det finns någon form av vaddering vid ex pannan i huvuddelen av visiret ska det vara möjligt att ta av och tvätta detta. Visiret ska även kunna användas utan denna vaddering utan att det påverkar funktionen. | x
17 | Visirbladet ska hålla hög kvalité och klara rengöring enligt Bruksanvisning. Rengöring får inte påverka synskärpan. | x
Rengöring
18 | Visiret ska i sin helhet dvs både huvudställning och visirblad kunna rengöras enkelt utan att behöva skruva isär enheten, med ytdesinfektionsmedel med tensider. Både IPA baserade och Etanolbaserade ytdesinfektionsmedel. | x
Dokumentation
19 | Bruksanvisning ska finnas på svenska och bifogas i anbudet. | x
20 | Försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity) ska bifogas i anbudet | x
21 | Ange om visiret har en begränsad lagerhållningstid eller kräver någon särskild lagermiljö (klimat/temperatur). | Ange
Funktion
22 | Visiret bör ha en god passform och vara enkelt att ställa in för att passa olika huvudstorlekar. Visiret ska stanna kvar i inställt läge efter justering. |  | x | 14 | 0= dålig passform svårt att ställa in och justera, svårt att låsa inställning, 7=går att ställa in och låsa i inställt läge men krångligt, sitter ok men inte helt stabilt 14=god passform steglös enkel inställning och justering och stannar kvar i inställt läge, | 7 |  |  | 0
23 | Visiret bör passa personer med mycket eller mindre hår. Visiret bör vara utformat så användaren inte upplever att det skaver eller fastnar i håret. |  | x | 6 | 0= vasst, detaljer som trycker, skaver eller fastnar i håret 3= släta detaljer men trycker och/eller skaver 6= släta detaljer sitter bra | 3 |  |  | 0
24 | Visiret bör sitta bekvämt och stabilt på huvudet, ge tillräckligt utrymme för de som använder glasögon samt inte upplevs för tungt att bära en hel dag. |  | x | 20 | 0=obevämt, klämmer, passar inte om man har glasögon och/eller kommer för nära munnen och immar igen, 10= sitter bevämt men kommer för nära glasögonen/immar igen 20= Sitter bekvämt , gott om plats för glasögon, immar inte igen | 10 |  |  | 0
|  |  |  | 40 |  | Poäng
[5 empty] | Minsta antal poäng för godkänt |  | 31
[5 empty] | Produkt | Inköp antal st/år | Artikel nr | Produkt/Benämning | Pris per styck | Pris x volym
[5 empty] | Visir komplett pris/st | 1750 |  |  |  | 0
[5 empty] | Visirblad | 3000 |  |  |  | 0
[5 empty] | Resårband (utbytes) | 1750
[9 empty] | Summa | 0