## Kravspecifikation
Svarsbilaga kravspecifikation
|  | Datum | [5 empty] | Diarienr
|  | 2018-10-26 | [5 empty] | UPPH2018-0321
Pos | Beskrivning | Kravtyp |  |  |  | Anbudsgivarens svar
Pkt |  | Skall | Bör | Ange | Poäng | Ja | Nej | Kommentar, uppgift
2.1 | Allmän bakgrund
2.1.1 | Denna kravspecifikation gäller för patientnära apparatur för avläsning av kapillärt PK-värde. |  |  |  |  | x
2.1.2 | Tidigare har utrustningen i Uppsala län bekostats av patienten, men nu ska sådana apparater bekostas av landstinget/Regionen. Landstinget har haft utbildning på dessa apparater för patienter i grupper om ca 10st 1-2 grupper per termin. Leveratör ska nu leverera apparater efter beställning, till Region/landsting inför patientutbildningar, samt i mån av behov delta i utbildningar, se även under rubrik support nedan. |  |  |  |  | x
2.2 | Standarder, direktiv
2.2.1 | Utrustningen ska uppfylla SFS 1993:584 Lagen om medicintekniska produkter. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.2.2 | Utrustningen ska vara CE-märkt enligt direktiv - 98/79/EG (IVDD) eller 2017/746 (IVDR) medicintekniska produkter för in vitro diagnostik | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.2.3 | CE Declaration of conformity, som visar produktklass, ska bifogas anbudet. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga: 2.2.3_Declaration of Conformity
2.2.4 | Utrustningen ska uppfylla - LVFS 2001:7 om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.2.5 | Ange GMDN-kod för utrustningen. |  |  | x |  | x |  | Kravet uppfylls. 4015630942251
Kvalitetskrav, validering
2.2.6 | Anbudsgivare (leverantören/tillverkaren) skall beskriva sitt valideringsförfarande (t ex via eget kvalitetssystem, ISO9000 etc.) | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga Kompletterande svar
2.2.7 | Anbudsgivare skall vidare att beskriva sin versionshantering och dess sammanhang med användardokumentationen (att varje ny version åtföljs av uppdaterad användardokumentation då så krävs) | x |  | x |  | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga Kompletterande svar
2.3 | Funktion och teknik
2.3.1 | Apparaten ska mäta PK och visa värde i enheten INR i display. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.2 | Tid och datum ska synas i displayen när mätvärdet visas. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.3 | Apparaten ska visa felmeddelande vid otillräcklig blodmängd. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls. Felmeddelande visas i klartext (ej felkod).
2.3.4 | Uppgift ska lämnas om kända interferenser som påverkar analysen. Dokumentation bifogas anbudet. | x |  | x |  | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga 2.3.4 Metodbeskrivning avsnitt "Testbegränsningar och kända Interferenser"
2.3.5 | Mätintervallet ska minst vara 1,0-7,0 INR | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.6 | Apparaten ska visa mindre än/mer än (< />) om värdet understiger/överstiger mätintervallet . Ej felkod. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.7 | Apparaten ska kräva max 8 mikroliter provvolym. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.8 | Apparaten ska kunna spara minst 50 mätresultat i minnet. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.9 | Om testremsan är skadad eller har passerat utgångsdatum ska apparaten inte acceptera den. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.10 | Apparaten ska vara förinställd med tid och datum. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.11 | Kalibreringsuppgifterna som krävs för analys ska läsas in aningen med ett chip eller information som finns på reagensstickan | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
| Det ska inte gå att analysera ett prov utan att korrekt kalibreringsinformation finns i instrumentet |  |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.12 | Möjlighet till dataöverföring av patientdata bör finnas, ange hur |  | x | x | 1 | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga Kompletterande svar
2.3.13 | Apparaten ska ha ett internbatteri alternativt drivas av alkaliska batterier som kan köpas i öppna handeln. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.14 | Apparaten bör inte kunna konfigureras av patienten |  | x |  | 1 |  | x | Uppfylls ej
2.3.15 | Avvikelsen mellan resultat från instrument i rutinbruk och från en tillförlitlig jämförelsemetod ska vara <25%. Bifoga dokumentation. 95% av resultaten ska vara inom +/- 25% från jämförelsemetod. Avvikelsen kan komma att testas av Akademiska sjukhuset. | x |  | x |  | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilagor 2.3.15_Comparison and evaluation of a Point-of-care device, CoaguChek XS, to Owren-type 2.3.15_Multi center performance evaluation of the CoaguChek INRange system
2.3.16 | Avvikelsen mellan resultat från instrument i rutinbruk och från en tillförlitlig jämförelsemetod bör vara <10%. Bifoga dokumentation. 95% av resultaten ska vara inom plus/minus 10% från jämförelsemetod. Avvikelsen kan komma att testas av Akademiska sjukhuset. |  | x | x | 2 |  |  | Kravet uppfylls. Se Bilagor 2.3.15_Comparison and evaluation of a Point-of-care device, CoaguChek XS, to Owren-type 2.3.15_Multi center performance evaluation of the CoaguChek INRange system
2.3.17 | Återkommande kontroll/servicebehov av apparaten ska inte behövas. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.3.18 | PK-värdet ska vara tillförlitligt vid hematokrit 0,25-0,55 L/L . | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.4 | Användarvänlighet
2.4.1 | Är instrumentets uppstartstid kortare än 30 sekunder? |  | x |  | 2 | x |  | Kravet uppfylls. Instrumentets uppstartstid är kortare än 30 sekunder.
2.4.2 | Finns det en enkel, korrekt anvisning att följa vid provtagning/analys |  | x |  | 3 | x |  | Ja, kravet uppfylls
2.4.3 | Visar instrumentet tydligt när stickan är korrekt placerad i instrumentet? |  | x |  | 3 | x |  | Ja, kravet uppfylls
2.4.4 | Är mätstickan enkel att fylla med blod? |  | x |  | 3 | x |  | Ja, kravet uppfylls
2.4.5 | Är användargränssnittet såsom knappar, text, symboler och mätresultatet enkelt att använda? |  | x |  | 3 | x |  | Ja, kravet uppfylls
2.4.6 | Är användargränssnittet såsom knappar, text, symboler och mätresultatet enkelt att använda även för personer med lätt synhandikapp. |  | x |  | 2 | x |  | Ja, kravet uppfylls
2.4.7 | Är beskrivningen av fel i klartext? |  | x |  | 3 | x |  | Ja, kravet uppfylls
2.5 | Support vid patientutbildning
2.5.1 | I avtalet ska ingå närvaro vid behov av företaget vid återkommande patientutbildningar vid sjukhuset (max 8 tillfällen/år). | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.5.2 | Patientsupport vid drifts- och handhavande problem (kontorstid och på svenska) ska ingå. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.6 | Användargränssnitt
2.6.1 | Användargränssnittet ska vara på svenska. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.6.2 | Utrustningen ska kunna hantera svenska tecken såsom beskrivet i ISO/IEC 10646:2003. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.6.3 | Navigeringen i menyer bör vara logisk och hela tiden visa var i systemet man befinner sig. |  | x |  | 2 | x |  | Kravet uppfylls
2.7 | Driftmiljö
2.7.2 | Ange om särskilda krav beträffande damm, temperatur, luftfuktighet, vibrationer, elektromagnetisk strålning m.m. ställs på den miljö där utrustningen kommer att användas. |  |  | x |  |  |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga 2.7.2_Bruksanvisning avsnitt Driftsförhållanden och tekniska uppgifter sidan 282-283 (134-135) samt avsnitt Funktionsvillkor sidan 164 (16).
2.7.3 | För att möjliggöra användning i närhet av sändande utrustning såsom mobiltelefoner bör den medicintekniska produkten uppfylla EMC-kraven i IEC 61326-2-6. |  | x | x | 1 | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga 2.7.3_EMC-Certifikat_CB 16 10 10283 370_certificate INRange
2.8 | Dokumentation
2.8.1 | Leverans ska anses vara fullgjord först när all överenskommen dokumentation också är levererad. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.8.2 | Enstycken kompletta bruksanvisningar på svenska per utrustning ska ingå. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.8.3 | Bruksanvisning bör finnas i digitalt format. |  | x |  | 1 | x |  | Kravet uppfylls
2.8.4 | Versionshantering - Om utveckling eller uppdatering av dokumentation och/eller produkt sker, ska information om detta sändas till kunden samt medicinsk teknik. Ange hur. | x |  | x |  | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga kompletterande svar.
2.8.5 | Säkerhetsmeddelanden avseende offererad utrustning ska delges kunden på adress: avvikelser.mtp@akademiska.se. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.9 | Utbildning handhavande
2.9.1 | I priset för utrustningen ska det ingå handhavandeutbildning för berörd personal. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.9.2 | Utbildningen ska ske på svenska. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.9.3 | Interaktivt utbildningsmaterial bör finnas för användare. |  | x |  | 1 | x |  | Kravet uppfylls
2.9.4 | Utbildningen ska planeras i samråd med kunden och påbörjas snarast efter leverans. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.9.5 | Om utbildningen inte kan förläggas till Akademiska sjukhuset ska resa och logi ingå. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.9.6 | Utbildningen ska anpassas till personalens förkunskaper och vara tillräckligt omfattande så att berörd personal uppfyller kraven enligt SOSFS 2008:1 avseende användning av utrustningen på ett korrekt och patientsäkert sätt, enligt bruksanvisningen. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.10 | Service och support
2.10.1 | Garanti på apparater ska vara minst 1 år. Uppge garantitid som gäller. | x |  | x |  | x |  | Kravet uppfylls. Garantitiden är 1 år.
2.10.2 | Utbyte/reparation av apparat under garantitiden ska ske utan kostnad, inom 10 arbetsdagar. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.10.3 | Tillbehör och reservdelar ska kunna tillhandahållas under minst 7 år efter att utrustningen slutat tillverkas. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls. Se Bilaga kompletterande svar.
2.10.4 | Uppdateringar/uppgraderingar som åtgärdar problem eller brister avseende patient- eller användarsäkerhet ska erhållas kostnadsfritt under utrustningens livslängd. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
2.10.5 | Utrustningens tekniska livslängd ska vara minst 7 år. | x |  |  |  | x |  | Kravet uppfylls
| Summa poäng |  |  |  | 28

## Prismall
UPPH2018-0321
Prismall
Beräknad volym ca 30 apparater per år, ca 50-75 stickor per patient/år
Leverantör fyller i gula rutor:
1. | Leverantörsnamn | Roche Diagnostics Scandinavia AB
2. | Modellnamn | CoaguChek INRange
3. | Ange pris för en apparat | 5900
Priser är fasta under avtalets första år. Därefter prisjustering enligt avtal.